## Лист 1
Тендер № 1 по закупу лекарственных средств, медицинских изделий на 2024 год
КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
Техническая спецификация
Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | техническая спецификация | график поставки, место поставки
1 | 4
Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека. Набор на 96 определений | Определяет антитела (включая группу О и основные субтипы группы М) и p24 в сыворотке, плазме крови и в препаратах (иммуноглобулин, альбумин, лейкоцитарный интерферон), приготовленных из крови человека.Аналитическая чувствительность набора: по антигену р24 10 пкг/мл (0,5 МЕ/мл); высокая корреляция с ИХЛА. Объём пробы 50 мкл.Короткое время инкубаций: 40+20 (1 час) 500–800 об/мин при 37°С. Альтернативные инкубации без шейкирования: 70+20 минут при 37°С. Цветовая индикация внесения образца. Государственная регистрация в РК. Стрипы разборные. Совместимы с любыми ифа анализаторами. Срок годности 15 мес. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека. Набор на 192 определения | Набор реагентов предназначен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1,2. «Сэндвич»-вариант ИФА. Планшет стрипированный. Объемное равенство контролей и образцов. Выявление суммарных антител и антигена р24. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: 192 (24х8), включая контроли, (по 4 лунки в каждой постановке), возможны 24 независимых постановок по 8 анализов в каждой в ручном режиме или 1 постановка 192 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Объем анализируемого образца: не более 70 мкл; Чувствительность: Чувствительность набора при определении антигена р24 ВИЧ-1 –не хуже 10 пг/мл. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. Длительность анализа: не более 95 минут. Возможна процедура постановки без использования термошейкера и с использованием термошейкера. Проведение исследования без предварительной промывки планшета.Комплектация набора: Планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антителами к антигену р24 ВИЧ-1 - 2 шт, положительный контрольный образец № 1, содержащий антитела к ВИЧ-1, инактивированный (К1+ ) - 1 фл., положительный контрольный образец № 2, содержащий рекомбинантный р24 ВИЧ-1, инактивированный (К2+ ) - 1 фл., отрицательный контрольный образец, инактивированный (К- ) - 2 фл., конъюгат №1 (биотинилированные антитела к р24 ВИЧ-1) - 1 фл., конъюгат №2 (стрептавидин-пероксидаза и рекомбинантные белки ВИЧ-1 и ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена) - 1 фл. или 2 фл., раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 фл. 8 мл, раствор для разведения конъюгата №1 (РК №1) - 2 фл. по 9 мл, раствор для разведения конъюгата № 2 (РК №2) - 2 фл. по 13 мл, концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 3 фл. по 28 мл, субстратный буферный раствор (СБР) - 2 фл. по 13 мл, тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 1 фл. 1.5 мл, стоп-реагент - 1 фл. 21 мл, ванночка для реагентов - 4шт, наконечники для пипетки - 32 шт., пленка для заклеивания планшета - 4 шт. каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию.Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не менее 10 суток. Замораживание не допускается. Срок годности: 12 месяцев.Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме крови человека адаптированный для исследования сухой капли капилярной крови. Набор на 96 определений | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1, 2 в сыворотке (плазме) крови человека. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе. Метод: двухстадийный. Постановка анализа без предварительной промывки планшета иммуносорбента. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли (по 3 лунки в каждой постановке), возможны 12 независимых постановок по 8 анализов в каждой в ручном режиме или 1 постановка 96 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа.Комплектация набора:Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты, кроме дистиллированной воды:Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, готовый для использования – 1 шт.;положительный контрольный образец, содержащий антитела к ВИЧ-1, инактивированный (К+), готовый для использования – 1 фл., 1мл;отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), готовый для использования – 1 фл., 2мл;конъюгат – рекомбинантные белки ВИЧ-1, ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена – 1 фл. или 2 фл;раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3мл;раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 9 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., по 13мл;25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл., по 28 мл;субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл,тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12,0 млНабор дополнительно комплектуется:ванночками для реагентов – 2 шт.;наконечниками для пипетки – 16 шт.;плёнками для заклеивания планшета – 4 шт.Аналитические и диагностические характеристики:Чувствительность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 – 100%.Специфичность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 – 100%.Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не менее 10 суток. Замораживание не допускается. Срок годности: 18 месяцев.Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек)(60х8) | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек). Минимальная определяемая концентрация ВИЧ1 антигена 13,6 пг/мл. Лучшая чувствительность по антигенам усилена высокой чувствительностью по ВИЧ-антигену (аналитическая чувствительность 13 пг/мл). Данный продукт должен быть сертифицирован путем сравнительного анализа аналитической чувствительности по ВИЧ антигену «T.D. Ly,S. Laperche XVIIeme colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004». Специфичность на донорском контингенте 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) 8,1 %. Объем исследуемого образца, 80 мкл. Суммарное время инкубации 2ч. Коньюгат -1 готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Наборы адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп-реагентом) позволяют использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы. Срок годности приготовленных реагентов: коньюгата-2 при температуре 2-8°С - 4 недели; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C - 6 часов. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека имеющий преквалификацию ВОЗ | Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека с принадлежностями, с характеристиками подтвержденными переквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном. Определяемый показатель:Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов. Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа, Количество тестов в наборе – 100, Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов. Наличие в комплекте буферного раствора, капилярных трубочек для забора пробыОдностадийный экспресс-тест. Время проведения теста - 20 минут. Возможность считывания результата - 30 минут. Объем образца - 50 мкл. Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг. Чувствительность - 100%. Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96%. Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
ПЦР
Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1в плазме или сыворотке человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека в сыворотке (плазме) крови методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.Набор укомплектован всеми необходимыми компонентами для проведения всего комплекса процедур по концентрированию и выделению РНК вируса иммунодефицита человека из сыворотки (плазмы) крови, проведению ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени и вычислению количества РНК вируса иммунодефицита человека с учетом калибровочных и контрольных образцов. Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови.Объём исследуемого образца 1 мл.Объем РНК пробы: не менее 50 мкл. Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 12 образцов в каждой, включая контроли.Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения ОТ-ПЦР;Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл;Состав набора: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор №1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор №2 – 4 фл. по 7 мл; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки №1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки №2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл. 1 мл; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 2 фл. по 12 мл; внутренний контрольный образец (ВКО) – 2 фл.; калибровочные образцы КО1 и КО2 с высоким и низким содержанием РНК ВИЧ по 1 фл.; положительный контрольный образец (ПКО) – 2 фл.; раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется завинчивающимися крышками для флаконов с контрольными и калибровочными образцами – 6 шт. Специфичность выявления РНК вируса иммунодефицита человека – 100%.Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (13 копий/мл). Минимальная гарантированно выявляемая концентрация РНК ВИЧ– 20 МЕ/мл.Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8° С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 суток при температуре до 25°С.Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
КартриджиXpert HIV-1 Viral Load для автоматического ПЦР анализатора Gene Xpert, количественный. В уп. по 10 шт. | Картридж предназначен для проведения диагностического анализа in vitro в автоматизированной системе GeneXpert методом ПЦР для обнаружения и количественного определения РНК ВИЧ типа 1в образцах плазмы, полученной от ВИЧ-1 инфицированных лиц. Линейный лиапазон от 40 до 10000000 копий /мл.Картриджи одноразовые, содержат реактивы для экстракции НК их пробы и процессы ОТ-ПЦР. Тест должен содержать реактивы для обнаружения РНК ВИЧ-1 в исследуемом образце и два внутренних контроля для количественной оценки РНК ВИЧ-1. Упаковка содержит 10 картриджей, одноразовые пипетки объёмом 1,0 млх10 шт, компакт диск с описанием теста.Условия хранания картриджей - 2-28гр.С. | По предварительной заявке в течение 60 календарных дней. г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Реагенты для проточного цитофлуориметра BD FACSLyrik
Набор реагентов для определения CD3/CD4/CD8 Reagent Kit методом проточной цитометрнии, 1набх 50 тестов | Набор реагентов BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 с пробирками Trucount Tubesна 50 тестов предназначен для проведения четырехцветного анализа в одной пробирке проточном цитометре. Набор реагентов позволяет идентифицировать и определять процентное содержание и абсолютное количество зрелых Т-лимфоцитов человека (CD3+), субпопуляций супрессорных /цитотоксических (CD3+CD8+) Т-лимфоцитов и субпопуляций хелперных/индукторных (CD3+CD4+) Т-лимфоцитов в цельной крови, подвергнутой лизису эритроцитов. При использовании с пробирками TruCOUNT™ абсолютные количества этих популяций могут быть подсчитаны из одной пробирки. Хранить при температуре от 2° до 8°C. Не использовать после истечения срока годности. Не замораживать и не подвергать воздействию прямого света во время хранения или инкубации с клетками. Держать флакон с реагентом снаружи сухим. Хранить пробирки TruCOUNT в оригинальном пакете из фольги при температуре 2–25°C. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Проточная жидкость FACS Flow , 20 л | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Очищающий раствор BD FACSClean | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л, содержит гипохлорит натрия. Для диагностики in vitro. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Лизирующий раствор FacsLysing | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Набор частицBD CS&T Beads (150 тестов) | Гранулы BD™ CS&T используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки CS&T также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Набор частиц BD Btads 7-Color | Набор из FC 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Контроль BD MultiChek Control,1x2,5 | Контроль цельной крови для подсчета субпопуляции лимфоцитов содержит стабилизированные лейкоциты и эритроциты человека в консервирующей среде, предназначен для полного контроля процесса иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Это контроль окрашивания антител, лизиса эритроцитов, настройки и производительности прибора, а также анализа данных. Храните флаконы при температуре от 2° до 8°C, беречь от замерзания и температуры выше 30°C. Расфасован объемом 2,5 мл. Для диагностики in vitro. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Контроль BD MultiChek CD4 Low Control,1x2,6 | Контроль цельной крови с низким уровнем CD4 для подсчета субпопуляции лимфоцитов содержит стабилизированные лейкоциты и эритроциты человека в консервирующей среде, предназначен для полного контроля процесса иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Это контроль окрашивания антител, лизиса эритроцитов, настройки и производительности прибора, а также анализа данных. Храните флаконы при температуре от 2° до 8°C, беречь от замерзания и температуры выше 30°C. Расфасован объемом 2,5 мл. Для диагностики in vitro. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD 4 Counter +4 +31 С . В уп по 100 шт. | Картридж предназначен для определения и подсчета абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток и гемоглобина с помощью портативного устройства. Картридж содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов: - антитела к CD4, клон SK3 коньюгированные с флуорохромом PE-Cy5,- антитела CD3, клон SK7 коньюгированные с флуорохромом APC, - антитела к CD45RA, клон HI100 коньюгированные с флуорохромом APC, - антитела CD14 клон MϕP9 коньюгированные с флуорохромом PE. Картридж содержит реагенты для измерения общего гемоглобина при помощи метода спектрофотометрии. Картриджи поставляются в коробке 100 шт, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. Картриджи имеют температурный режим хранения +4°С-+31°С. Картридж предназначен для работы с образцами венозной и капиллярной крови человека. Картридж содержит материал для контроля качества в виде иммобилизованных антител.Контроль качества картриджа осуществляется автоматически при каждом использовании картриджа. Картридж обеспечивает результаты в следующем диапазоне линейности: не менее 100 CD4 (50–4000 клеток/мкл), в диапазоне абсолютного содержания лимфоцитов не менее 100 (200–10 000 клеток/мкл) и в диапазоне гемоглобина не менее 100 (2–20 г/дл). Картридж обеспечивает стабильность образца до 2 часов после добавления образца в картридж. Картридж обеспечивает достоверные измерения в следующем диапазоне: - Абсолютное содержание CD4: не менее 100 50–4000 клеток/мкл, - %CD4: 5–60 %, - Концентрация Hb: не менее 100 2,0–20 г/дл. | По графику. (см.график) г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория
Шприцы 10,0 мл | Шприц одноразовый 3-х компонентный, стерильный, предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. Абсолютно прозрачный цилиндр с градуировкой. Наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки содержимого. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Наконечник «луер слип», центральное расположение канюли. Приложенная инъекционная игла: втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля, с алмазной трехгранной заточкой; крепление иглы к втулке: эпоксидная смола; размер иглы: 21 G; внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм; длина иглы: не менее 40 мм. материал изготовления: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина; смазка: силиконовое масло. Качество товара – обязательно приложить подтверждающие документы: копию сертификата на качество товара. Стерилизация газовая, этилен оксида. Срок годности – не менее 1 года. Упаковка индивидуальная блистерная. Наличие утвержденной инструкции по применению. Наличие одного экземпляра образца для опробаций при вскрытии конвертов. | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки, склад
Шприцы 5,0 мл | Шприц одноразовый 3-х компонентный, стерильный, предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. Абсолютно прозрачный цилиндр с градуировкой. Наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки содержимого. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Наконечник «луер слип», центральное расположение канюли. Приложенная инъекционная игла: втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля, с алмазной трехгранной заточкой; крепление иглы к втулке: эпоксидная смола; размер иглы: 22 G; внешний диаметр иглы: не менее 0,7 мм; длина иглы: не менее 40 мм. материал изготовления: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина; смазка: силиконовое масло. Качество товара – обязательно приложить подтверждающие документы: копию сертификата на качество товара. Стерилизация газовая, этилен оксида. Срок годности – не менее 1 года. Упаковка – индивидуальная блистерная. Наличие утвержденной инструкции по применению. Наличие одного экземпляра образца для опробаций при вскрытии конвертов. | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки, склад
Шприцы 2,0 мл | Шприц одноразовый 3-х компонентный, стерильный, предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. Абсолютно прозрачный цилиндр с градуировкой. Наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки содержимого. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Наконечник «луер слип», центральное расположение канюли. Приложенная инъекционная игла: втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля, с алмазной трехгранной заточкой; крепление иглы к втулке: эпоксидная смола; размер иглы: 21 G; внешний диаметр иглы: не менее 0,6 мм; длина иглы: не менее 30 мм. материал изготовления: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина; - смазка: силиконовое масло. Качество товара – обязательно приложить подтверждающие документы: копию сертификата на качество товара. Стерилизация газовая, этилен оксида. Срок годности – не менее 1 года. Упаковка – индивидуальная блистерная. Наличие утвержденной инструкции по применению. Наличие одного экземпляра образца для опробаций при вскрытии конвертов. | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки, склад
Шприцы 20,0 мл | Шприц одноразовый 3-х компонентный, стерильный, предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. Абсолютно прозрачный цилиндр с градуировкой. Наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки содержимого. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Наконечник «луер слип», центральное расположение канюли. Приложенная инъекционная игла: втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля, с алмазной трехгранной заточкой; крепление иглы к втулке: эпоксидная смола; размер иглы: 21 G; внешний диаметр иглы: не менее 0,8 мм; длина иглы: не менее 40 мм. материал изготовления: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина; смазка: силиконовое масло. Качество товара – обязательно приложить подтверждающие документы: копию сертификата на качество товара. Стерилизация газовая, этилен оксида. Срок годности – не менее 1 года. Упаковка индивидуальная блистерная. Наличие утвержденной инструкции по применению. Наличие одного экземпляра образца для опробаций при вскрытии конвертов. | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки, склад
Презерватив | Презерватив мужской для вагинального контакта, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции и инфекций передающихся половым путем, изготовлен из натурального латекса, гладкий, с силиконовой смазкой, проверенный электроникой. Ширина кольца 52+/- 2 мм, длина 180 +/-2мм, толщина до 0,065 мм. Цвет - прозрачный (безцветный). Смазка - обильная, жидкая нанесенная на всю поверхность, не дополненная тальком. Фактура – гладкая поверхность (без текстуры, ребристости). Запах смазки - натуральный, без ароматизаторов и других посторонних запахов, без пролонгаторов, согревающих или охлаждающих добавок. Венчик (кольцо) - средней плотности. Накопитель – спермоприемник выраженный. Упаковка - плотная фольга, квадратной формы, линии разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) ярко выраженные, чтобы легко можно было оторвать, не повреждая упаковку соседнего презерватива, и легко вскрыть упаковку. Срок годности - не менее 2 лет (срок годности на момент поставки не менее 80% от срока годности завода изготовителя). Наличие надписи «Бесплатно» на индивидуальной упаковке, должна быть нанесена на фольгу с помощью промышленного оборудования, надпись легко читаемая. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на товар. Гарантии к условиям хранения. Презервативы хранятся в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25 ˚С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей, не должны подвергаться действию масел на нефтяной основе, вазелина органических растворителей, фенолов, кислот, щелочей. Гарантии к условиям перевозки. Презервативы должны перевозиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении условий внутри кузова (относительная влажность воздуха 80% при температуре 0+25 ˚С). Презервативы могут быть одобрены к распространению при условии наличия сертификата соответствия и протоколов лабораторных испытаний на данную продукцию и соблюдения правил хранения. В случае наличия на упаковке презервативов указаний и/или знаков о соответствии презервативов международным стандартам и/или национальному стандарту какой-либо страны, должно быть наличие документов, подтверждающих такое соответствие. Наличие 3-х экземпляров образца для апробаций при вскрытии конвертов. | По предварительной заявке в течение 15 календарных дней, после поданной заявки, склад
Экспресс-тесты по околодесневой жидкости | Тест представляет собой медицинское изделие для диагностики in vitro (INV), которое применяется для самодиагностики околодесневой жидкости на наличие антитела к вирусам ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Иммунохроматографический тест, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном. Определяемый показатель на одной тест полоске: Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Наличие в наборе одноразового тест-устройства, консерванта и флакона с проявляющимся раствором, многоразовый планшет и инструкция по применению. Время проведения теста, не более 20 минут. Чувствительность, не менее 99,4%. Специфичность, не менее 99,6 %. Наличие преквалификации ВОЗ. Наличие регистрационного удостоверения. Медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения. Срок годности на дату поставки составляет: не менее 12 месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 2 года и более). Соблюдение температурного режима от +20 до 300С. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней, после поданной заявки, склад
Главный врач |  | М.В.Жеголко
Заведующая лабораторией |  | О.В.Корякина
Заведующая ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
Заведующая эпид.отделом |  | С.К.Кениспекова
Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
Фармацевт |  | Д.А.Ганчина

## график
| Количество по заявке | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Набор реагентов для определения CD3/CD4/CD8 Reagent Kit методом проточной цитометрнии, 1набх 50 тестов | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Проточная жидкость FACS Flow , 20 л | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Очищающий раствор BD FACSClean | 2 |  | 2
Лизирующий раствор FacsLysing | 2 |  | 2
Набор частицBD CS&T Beads (150 тестов) | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Набор частиц BD Btads 7-Color | 1
Контроль BD MultiChek Control,1x2,5 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Контроль BD MultiChek CD4 Low Control,1x2,6 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD 4 Counter +4 +31 С . В уп по 100 шт. | 20 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Зав.диагностической лабораторией | [5 empty] | Корякина О.В.